- Cihazın hacmi Brüt 215 lt Net 190 lt olmalıdır.

- Cihaz en az 60 cm x 60 cm x 144 cm ölçülerinde olmalıdır.

- Cihaz ideal saklama sıcaklığı olan +2/+8 C arasında çalışmalı ve +4 C ’ye set edilmelidir

- Cihaz izolasyonu sağlayacak çift camlı kapı sistemine sahip olmalıdır.

- Cihazın termometresi üst tarafta kullanıcının rahat göre bileceği bir yerde olmalıdır

- Cihazın alarm sistemi;

  - Alt ve üst limit sıcaklıklar aşıldığında,

  - Cihazın kapısı açık kaldığında

kullanıcıyı sesli ve görsel olarak uyarmalıdır.

- Cihaz cam kapaklı, kilitlenebilir kapı sistemine sahip olmalıdır.

- Cihazın kabin içi aydınlatması floresan veya led lamba ile sağlanmalıdır.

- Cihazda kullanılan mikro işlemcili termostatın parlak DİJİTAL ekranı olmalıdır.

- Cihazın mikro işlemcili dijital termostatı ister 0,1 ister 0,5 C hassasiyetle okuma yapabilmeli ve kullanıcı bunu DIJITAL ekrandan kendisi de ayarlayabilmelidir.(Fabrika çıkışı 0,1 C hassasiyetle okuma yapabilecek şekilde ayarlanmalıdır.)

- Cihazın dışı elektrostatik boyalı sacdan üretilmiş olmalı ve kullanılır hacim PVC olmalıdır.

- Cihazın içerisinde plastik kaplamalı 3 adet tel raf bulunmalı ve cihazın rafları kullanıcının isteğine göre ayarlanabilme özelliğine sahip olmalıdır.

- Cihaz otomatik defrost yapabilmelidir.

- Cihazın gerek soğutma sistemi gerekse izolasyon sistemi OZONA zararlı CFC içermemelidir.

- Cihazın kolay ayarlanabilmesi için 2 adet rotil ayak bulunmalıdır.

- Cihaz firma üretim ve montaj hatalarına karşı 2 yıl ücretsiz;10 yıl ücretli mukabilinde servis ve yedek parça garantisine sahip olmalıdır.

- Cihazın ISO 9001:2008, ISO13485, TSE Hizmet Yeterlilik, Ulusal Bilgi Bankası (UBB) kaydı CE belgeleri bulunmalıdır.

- Cihaz 195-230 V / 50 Hz şebeke gerilimi ile çalışmalıdır

- Cihaz yerli üretim olmalıdır.